## 2.1_RSE_EIS_Compounds
Compound | RSE_Percent | Calibration_Points | Relationship_Type | Parameters | Pass_Fail | Sum_Relative_Squared_Error
13C4-PFBA | 0.72533 | 7 | linear | 2 | PASS | 5.2611e-05
13C5-PFPeA | 1.5976 | 7 | linear | 2 | PASS | 0.00025525
13C3-HFPO-DA | 4.347 | 7 | linear | 2 | PASS | 0.0018896
13C3-PFBS | 4.8894 | 7 | linear | 2 | PASS | 0.0023907
13C5-PFHxA | 3.1283 | 7 | linear | 2 | PASS | 0.00097863
13C2-4:2FTS | 74.691 | 7 | quadratic | 3 | FAIL | 0.55787
13C4-PFHpA | 2.5096 | 7 | linear | 2 | PASS | 0.00062982
13C3-PFHxS | 6.1642 | 7 | linear | 2 | PASS | 0.0037997
13C8-PFOA | 7.5879 | 7 | linear | 2 | PASS | 0.0057576
13C2-6:2FTS | 79.201 | 7 | quadratic | 3 | FAIL | 0.62728
13C9-PFNA | 6.1713 | 7 | linear | 2 | PASS | 0.0038086
13C8-PFOSA | 4.9747 | 7 | linear | 2 | PASS | 0.0024748
13C8-PFOS | 5.4629 | 7 | linear | 2 | PASS | 0.0029844
D3-NMeFOSA | 3.172 | 7 | linear | 2 | PASS | 0.0010061
13C6-PFDA | 6.3884 | 7 | linear | 2 | PASS | 0.0040811
13C2-8:2FTS | 71.6725 | 7 | quadratic | 3 | FAIL | 0.5137
D5-NEtFOSA | 5.557 | 7 | linear | 2 | PASS | 0.0030881
13C7-PFUnA | 10.64 | 7 | linear | 2 | PASS | 0.011321
D3-NMeFOSAA | 4.5704 | 7 | linear | 2 | PASS | 0.0020889
D5-NEtFOSAA | 11.1246 | 7 | linear | 2 | PASS | 0.012376
13C2-PFDoA | 9.6494 | 7 | linear | 2 | PASS | 0.0093111
D7-NMeFOSE | 6.5008 | 7 | linear | 2 | PASS | 0.004226
D9-NEtFOSE | 7.9769 | 7 | linear | 2 | PASS | 0.0063631
13C2-PFTeDA | 9.5189 | 7 | linear | 2 | PASS | 0.009061

## 2.2_RSE_target
Compound | RSE_Percent | Calibration_Points | Relationship_Type | Parameters | Pass_Fail | Sum_Relative_Squared_Error
PFBA | 14.6992 | 7 | linear | 2 | PASS | 0.021607
PFPeA | 7.4225 | 7 | linear | 2 | PASS | 0.0055093
HFPO-DA | 17.0894 | 7 | linear | 2 | PASS | 0.029205
PFBS | 12.5902 | 7 | linear | 2 | PASS | 0.015851
PFHxA | 13.7393 | 7 | linear | 2 | PASS | 0.018877
4:2 FTS | 31.8555 | 7 | quadratic | 3 | FAIL | 0.10148
PFPeS | 11.2958 | 7 | linear | 2 | PASS | 0.012759
ADONA | 14.244 | 7 | linear | 2 | PASS | 0.020289
PFHxS | 50.5591 | 7 | quadratic | 3 | FAIL | 0.25562
PFOA | 16.3194 | 7 | linear | 2 | PASS | 0.026632
6:2 FTS | 30.0181 | 7 | quadratic | 3 | FAIL | 0.090109
PFHpS | 35.3051 | 7 | quadratic | 3 | FAIL | 0.12464
PFNA | 48.0029 | 7 | quadratic | 3 | FAIL | 0.23043
PFOSA | 15.0717 | 7 | linear | 2 | PASS | 0.022716
PFOS | 10.251 | 7 | linear | 2 | PASS | 0.010508
NMeFOSA | 14.8027 | 7 | linear | 2 | PASS | 0.021912
PFDA | 9.1915 | 7 | linear | 2 | PASS | 0.0084484
NEtFOSA | 51.7577 | 7 | quadratic | 3 | FAIL | 0.26789
8:2 FTS | 35.6413 | 7 | quadratic | 3 | FAIL | 0.12703
9Cl-PF3ONS | 12.5146 | 7 | linear | 2 | PASS | 0.015662
PFNS | 13.5577 | 7 | linear | 2 | PASS | 0.018381
PFUnA | 23.4683 | 7 | quadratic | 3 | FAIL | 0.055076
NMeFOSAA | 24.9581 | 7 | quadratic | 3 | FAIL | 0.062291
NEtFOSAA | 44.7088 | 7 | quadratic | 3 | FAIL | 0.19989
PFDS | 14.65 | 7 | linear | 2 | PASS | 0.021462
PFDoA | 19.5056 | 7 | linear | 2 | PASS | 0.038047
NMeFOSE | 233.2536 | 7 | quadratic | 3 | FAIL | 5.4407
NEtFOSE | 241.1924 | 7 | quadratic | 3 | FAIL | 5.8174
11Cl-PF3OUdS | 103.1884 | 7 | quadratic | 3 | FAIL | 1.0648
PFTrDA | 12.4183 | 7 | linear | 2 | PASS | 0.015421
PFTeDA | 11.7586 | 7 | linear | 2 | PASS | 0.013826

## 3.1.1_RF_Eis
Compound_Name | NIS_Analog | Mass_NIS | Mass_EIS | Average_Response_Factor | RSD_%
13C4-PFBA | 13C3-PFBA | 5 | 10 | 1.1364 | 0.61
D3-NMeFOSA | 13C4-PFOS | 2.5 | 2.5 | 1.1955 | 2.68
13C2-8:2FTS | 18O2-PFHxS | 2.5 | 5 | 0.1306 | 54.19
13C2-6:2FTS | 18O2-PFHxS | 2.5 | 5 | 0.2116 | 59.87
D5-NEtFOSA | 13C4-PFOS | 2.5 | 2.5 | 1.2825 | 4.7
13C3-HFPO-DA | 13C2-PFHxA | 2.5 | 10 | 0.4454 | 3.67
13C3-PFHxS | 18O2-PFHxS | 2.5 | 2.5 | 1.2772 | 5.21
13C4-PFHpA | 13C2-PFHxA | 2.5 | 2.5 | 0.8986 | 2.12
13C2-4:2FTS | 18O2-PFHxS | 2.5 | 5 | 0.495 | 56.46
13C2-PFDoA | 13C2-PFDA | 1.25 | 1.25 | 2.061 | 8.16
13C5-PFHxA | 13C2-PFHxA | 2.5 | 2.5 | 1.0973 | 2.64
13C2-PFTeDA | 13C2-PFDA | 1.25 | 1.25 | 3.4117 | 8.04
13C5-PFPeA | 13C2-PFHxA | 2.5 | 5 | 0.6797 | 1.35
D9-NEtFOSE | 13C4-PFOS | 2.5 | 25 | 0.6388 | 6.74
13C8-PFOA | 13C4-PFOA | 2.5 | 2.5 | 13.0621 | 6.41
D3-NMeFOSAA | 13C4-PFOS | 2.5 | 5 | 0.2326 | 3.86
13C7-PFUnA | 13C2-PFDA | 1.25 | 1.25 | 1.6198 | 8.99
D7-NMeFOSE | 13C4-PFOS | 2.5 | 25 | 0.5773 | 5.49
13C9-PFNA | 13C5-PFNA | 1.25 | 1.25 | 0.9888 | 5.22
D5-NEtFOSAA | 13C4-PFOS | 2.5 | 5 | 0.2048 | 9.4
13C8-PFOSA | 13C4-PFOS | 2.5 | 2.5 | 4.109 | 4.2
13C3-PFBS | 18O2-PFHxS | 2.5 | 2.5 | 2.114 | 4.13
13C6-PFDA | 13C2-PFDA | 1.25 | 1.25 | 1.8814 | 5.4
13C8-PFOS | 13C4-PFOS | 2.5 | 2.5 | 1.0407 | 4.62

## 3.1.2_concentration_EIS
Name | Type | 13C4-PFBA_Conc_Calc | D3-NMeFOSA_Conc_Calc | 13C2-8:2FTS_Conc_Calc | 13C2-6:2FTS_Conc_Calc | D5-NEtFOSA_Conc_Calc | 13C3-HFPO-DA_Conc_Calc | 13C3-PFHxS_Conc_Calc | 13C4-PFHpA_Conc_Calc | 13C2-4:2FTS_Conc_Calc | 13C2-PFDoA_Conc_Calc | 13C5-PFHxA_Conc_Calc | 13C2-PFTeDA_Conc_Calc | 13C5-PFPeA_Conc_Calc | D9-NEtFOSE_Conc_Calc | 13C8-PFOA_Conc_Calc | D3-NMeFOSAA_Conc_Calc | 13C7-PFUnA_Conc_Calc | D7-NMeFOSE_Conc_Calc | D5-NEtFOSAA_Conc_Calc | 13C9-PFNA_Conc_Calc | 13C8-PFOSA_Conc_Calc | 13C3-PFBS_Conc_Calc | 13C6-PFDA_Conc_Calc | 13C8-PFOS_Conc_Calc
blank + EIS | Sample | 111.54 | 26.7139 | 39.4331 | 39.3542 | 27.0865 | 113.5244 | 28.4384 | 27.6764 | 37.3931 | 15.5833 | 27.0873 | 14.6761 | 55.2637 | 275.7197 | 30.0403 | 51.1359 | 16.1313 | 272.8697 | 53.836 | 15.3996 | 27.6771 | 26.5906 | 16.1438 | 27.1201
QC std | Sample | 110.9581 | 28.3639 | 39.4116 | 41.751 | 27.8992 | 113.1972 | 29.0636 | 27.7824 | 39.6743 | 12.8004 | 27.9402 | 12.3758 | 54.159 | 281.2639 | 25.8269 | 54.4245 | 13.0739 | 277.7087 | 53.1657 | 14.0777 | 28.0221 | 28.4978 | 12.813 | 28.0544
KCS | Sample | 111.4068 | 28.1272 | 34.3055 | 39.4072 | 27.4994 | 118.1481 | 27.7276 | 28.1503 | 38.7686 | 13.7432 | 27.9121 | 14.1415 | 54.1342 | 276.9522 | 28.6196 | 55.858 | 14.238 | 273.6997 | 47.6521 | 15.3939 | 27.0954 | 27.7477 | 14.598 | 25.8466
DWZ | Sample | 165.8922 | 31.4108 | 63.9554 | 62.408 | 31.965 | 153.251 | 42.13 | 37.3456 | 66.5502 | 20.2342 | 41.8669 | 15.0219 | 80.7314 | 353.602 | 36.6265 | 65.3504 | 23.6516 | 341.1005 | 73.3593 | 20.7411 | 37.7017 | 45.78 | 20.5655 | 38.4657
KWZ | Sample | 78.2984 | 26.9694 | 48.7443 | 57.7734 | 25.4567 | 135.3976 | 35.2238 | 33.0551 | 58.1331 | 15.9082 | 36.691 | 12.4287 | 69.9845 | 294.6464 | 36.1825 | 58.3396 | 16.863 | 282.5331 | 61.224 | 17.5787 | 30.8268 | 36.0342 | 18.5997 | 32.0875
DWP | Sample | 107.1068 | 19.8538 | 40.9778 | 44.5715 | 18.5245 | 109.0075 | 25.898 | 24.4148 | 42.5045 | 11.4117 | 26.9546 | 9.4225 | 50.1315 | 213.1981 | 25.2863 | 45.3417 | 13.835 | 211.8755 | 38.7182 | 13.3764 | 23.3422 | 27.081 | 13.029 | 25.0901
KWP | Sample | 67.9921 | 23.4022 | 58.9565 | 54.9 | 21.0194 | 124.5459 | 34.2586 | 28.8581 | 59.7803 | 14.2496 | 32.4318 | 10.4302 | 64.44 | 253.9069 | 30.9626 | 55.7737 | 14.9386 | 250.4028 | 52.6458 | 15.4889 | 28.5274 | 33.8274 | 15.7536 | 28.9832
KCS | Sample | 111.1553 | 27.8506 | 44.2174 | 45.0879 | 27.5649 | 117.6449 | 29.3576 | 28.0599 | 40.5856 | 12.8969 | 27.7385 | 12.6846 | 56.3974 | 283.5053 | 26.8898 | 50.895 | 13.7 | 278.0824 | 52.0027 | 15.3783 | 26.569 | 28.5919 | 15.0485 | 26.8563
QCstd | Sample | 112.5755 | 27.2952 | 40.6345 | 41.1021 | 27.5103 | 113.1595 | 28.3879 | 28.2189 | 38.8818 | 14.3176 | 28.0015 | 13.8228 | 54.7814 | 278.5357 | 28.5481 | 57.4361 | 14.891 | 276.505 | 53.8497 | 13.5931 | 26.7769 | 27.2997 | 14.8414 | 27.077
rinse | Sample | 36.8759 | 77.0152 | 46.6632 | 14.5791 | 96.2621 | 348.2101 | 48.7224 | 307.499 | 96.0187 | 0.5975 | 47.1143 | 0.88656 | 167.4566 | 764.8963 | 0.40392 | 386.0192 | 36.8734 | 407.2685 | 455.9577 | 15.7283 | 29.8257 | 3.458 | 3.1007 | 57.7888
rinse | Sample | 36.6491 | 3.5765 | 148.228 | 115.2025 | 28.0281 | 272.305 | 21.3195 | 139.9097 | 334.3814 | 4.6386 | 98.3857 | 1.5797 | 214.9086 | 39.2482 | 0.47213 | 44.896 | 3.7649 | 43.5312 | 19.1402 | 10.9692 | 7.0325 | 45.2962 | 3.0955 | 23.5716
rinse | Sample | 23.3544 | 23.2569 | 457.9 | 115.1098 | 19.1012 | 91.8021 | 232.939 | 25.3721 | 24.425 | 10.7122 | 8.1507 | 11.4366 | 21.3948 | 417.2903 | 5.4472 | 52.9067 | 189.4551 | 154.8224 | 12.45 | 5.0425 | 15.1607 | 1.8768 | 3.6048 | 4.2593
blank_spike_eis-nis | Sample | 112.1071 | 23.1936 | 44.2818 | 36.9707 | 24.1873 | 122.1239 | 30.7221 | 29.8123 | 35.5874 | 16.2284 | 28.3666 | 15.2974 | 51.9494 | 270.7852 | 28.1736 | 59.0141 | 16.7289 | 259.5662 | 51.6607 | 14.8782 | 23.8339 | 28.307 | 14.6069 | 23.9943
1_ccf | Sample | 93.9551 | 21.9092 | 36.7298 | 32.9055 | 22.3259 | 92.2991 | 25.7905 | 23.2112 | 34.761 | 11.9562 | 24.6334 | 11.7331 | 41.689 | 255.1087 | 23.3815 | 49.2567 | 11.9728 | 235.3714 | 49.5538 | 12.8535 | 22.8949 | 24.5971 | 12.0818 | 22.1473
2_cf | Sample | 90.9224 | 21.0093 | 31.0015 | 30.7736 | 20.0145 | 92.6828 | 25.038 | 22.3382 | 33.3119 | 11.5143 | 22.6009 | 10.3985 | 42.5011 | 217.0711 | 20.9024 | 38.5477 | 11.6719 | 207.8811 | 46.8449 | 12.2202 | 20.1298 | 23.1458 | 10.9782 | 19.8023
3_f | Sample | 96.3616 | 22.8397 | 33.8335 | 34.2959 | 22.7432 | 97.0864 | 25.7992 | 24.1093 | 34.9478 | 12.0887 | 24.5594 | 10.9849 | 45.5804 | 245.0466 | 23.572 | 46.9318 | 12.4624 | 234.5803 | 47.7615 | 11.6946 | 23.1104 | 25.1313 | 12.0647 | 23.507
4_none | Sample | 105.7655 | 27.6866 | 31.3233 | 36.547 | 28.8037 | 110.1147 | 27.3875 | 28.5526 | 38.1573 | 12.6488 | 27.644 | 12.9868 | 54.4104 | 305.2392 | 25.1806 | 52.1117 | 13.5141 | 294.0796 | 56.1208 | 13.0505 | 27.9716 | 27.1764 | 13.6024 | 27.6371
rinse | Sample | 9.0291 | 28.5912 | 103.5386 | 216.0775 | 24.7663 | 52.1133 | 53.2307 | 18.0726 | 105.7434 | 4.1866 | 6.8587 | 5.4319 | 4.1264 | 422.2775 | 12.5719 | 207.1578 | 54.9559 | 754.5427 | 252.9405 | 25.4676 | 14.74 | 4.3726 | 9.62 | 101.685
RINSE | Sample | 37.5515 | 85.7386 | 181.5037 | 101.1663 | 5.3089 | 342.2339 | 97.6729 | 18.2347 | 91.5809 | 1.7884 | 118.5863 | 0.68535 | 66.7897 | 550.527 | 27.7898 | 822.054 | 1.2463 | 46.9675 | 752.7742 | 113.398 | 24.5055 | 13.962 | 2.3717 | 89.4724
blank_spike | Sample | 110.8052 | 27.9701 | 35.3782 | 34.7329 | 27.6043 | 118.8967 | 28.9715 | 27.6826 | 36.2384 | 15.7193 | 28.9207 | 16.2924 | 53.5489 | 290.9663 | 24.4105 | 58.9298 | 15.8926 | 293.6573 | 60.4715 | 14.456 | 27.658 | 28.9047 | 15.5206 | 25.5101
alex_kwz | Sample | 74.4274 | 23.4538 | 39.4974 | 39.6985 | 21.6071 | 108.4288 | 26.0888 | 24.8732 | 41.5649 | 12.5537 | 28.4918 | 12.4632 | 54.9875 | 261.7583 | 27.615 | 46.968 | 13.1232 | 261.7163 | 48.8287 | 12.8465 | 26.3248 | 30.6013 | 14.1877 | 25.5424
alex_dwz | Sample | 78.7028 | 16.2022 | 28.1695 | 29.9262 | 16.0186 | 75.534 | 19.8825 | 18.2441 | 28.6364 | 9.0733 | 20.5632 | 8.2094 | 37.5625 | 177.437 | 17.6288 | 38.0538 | 9.8919 | 175.0276 | 34.7643 | 10.3472 | 18.798 | 21.0066 | 9.6357 | 19.7834
alex_kwpfas | Sample | 55.802 | 18.8202 | 32.5462 | 33.422 | 17.3425 | 90.0092 | 21.0474 | 21.4776 | 38.7913 | 8.8497 | 23.4512 | 7.876 | 44.1088 | 198.3726 | 24.0183 | 48.4376 | 9.9118 | 194.1553 | 38.1299 | 12.6977 | 20.811 | 23.3751 | 10.5255 | 21.9831
alex_dwpfas | Sample | 88.7477 | 17.8569 | 33.6404 | 32.985 | 16.6194 | 89.9841 | 22.3528 | 21.0161 | 37.5516 | 10.3044 | 22.6494 | 9.4307 | 43.6388 | 183.762 | 21.5427 | 41.4147 | 11.095 | 190.0493 | 40.702 | 11.9822 | 20.961 | 24.7853 | 11.5055 | 21.5416

## 3.2_recoveries_EIS
Name | Type | D7-NMeFOSE_Recovery_% | D9-NEtFOSE_Recovery_% | 13C4-PFBA_Recovery_% | 13C3-HFPO-DA_Recovery_% | 13C5-PFPeA_Recovery_% | 13C2-4:2FTS_Recovery_% | 13C2-6:2FTS_Recovery_% | 13C2-8:2FTS_Recovery_% | D3-NMeFOSAA_Recovery_% | D5-NEtFOSAA_Recovery_% | 13C5-PFHxA_Recovery_% | 13C4-PFHpA_Recovery_% | 13C8-PFOA_Recovery_% | 13C3-PFBS_Recovery_% | 13C3-PFHxS_Recovery_% | 13C8-PFOS_Recovery_% | 13C8-PFOSA_Recovery_% | D3-NMeFOSA_Recovery_% | D5-NEtFOSA_Recovery_% | 13C9-PFNA_Recovery_% | 13C6-PFDA_Recovery_% | 13C7-PFUnA_Recovery_% | 13C2-PFDoA_Recovery_% | 13C2-PFTeDA_Recovery_%
blank + EIS | Sample | 97.3861 | 98.4033 | 99.5204 | 101.291 | 98.617 | 66.7273 | 70.2268 | 70.3675 | 91.2511 | 96.0693 | 96.6737 | 98.7759 | 107.2125 | 94.9007 | 101.4955 | 96.7906 | 98.7783 | 95.3409 | 96.6706 | 109.9211 | 115.2333 | 115.1438 | 111.2324 | 104.7572
QC std | Sample | 99.1131 | 100.382 | 99.0012 | 100.9991 | 96.6456 | 70.798 | 74.5038 | 70.3292 | 97.1195 | 94.873 | 99.7175 | 99.1542 | 92.1751 | 101.7077 | 103.7269 | 100.1249 | 100.0097 | 101.2296 | 99.5712 | 100.4854 | 91.4585 | 93.3202 | 91.3683 | 88.3372
KCS | Sample | 97.6823 | 98.8431 | 99.4016 | 105.4165 | 96.6014 | 69.1818 | 70.3214 | 61.2175 | 99.6776 | 85.0342 | 99.6172 | 100.4674 | 102.1421 | 99.0303 | 98.9587 | 92.2456 | 96.7024 | 100.3848 | 98.1442 | 109.8807 | 104.199 | 101.6298 | 98.098 | 100.9409
DWZ | Sample | 121.7374 | 126.1991 | 148.0157 | 136.7366 | 144.0636 | 118.7576 | 111.3658 | 114.1271 | 116.6165 | 130.9082 | 149.4213 | 133.2851 | 130.7186 | 163.3869 | 150.3602 | 137.2826 | 134.5559 | 112.1037 | 114.0819 | 148.0481 | 146.7949 | 168.8233 | 144.4299 | 107.2251
KWZ | Sample | 100.8349 | 105.1581 | 69.861 | 120.8071 | 124.886 | 103.7374 | 103.0955 | 86.9832 | 104.1058 | 109.2529 | 130.9487 | 117.9724 | 129.1339 | 128.6045 | 125.7125 | 114.5191 | 110.0195 | 96.2526 | 90.8538 | 125.4753 | 132.7628 | 120.3667 | 113.5517 | 88.7153
DWP | Sample | 75.6175 | 76.0895 | 95.5649 | 97.2609 | 89.4586 | 75.8485 | 79.5369 | 73.124 | 80.9114 | 69.0918 | 96.1998 | 87.1355 | 90.2458 | 96.6509 | 92.4288 | 89.5455 | 83.3074 | 70.8574 | 66.1131 | 95.4794 | 92.9999 | 98.7529 | 81.4556 | 67.2568
KWP | Sample | 89.3677 | 90.6183 | 60.6653 | 111.1248 | 114.9919 | 106.6768 | 97.9679 | 105.2067 | 99.5271 | 93.9453 | 115.7477 | 102.9935 | 110.5044 | 120.7285 | 122.2675 | 103.44 | 101.8131 | 83.5215 | 75.0175 | 110.5583 | 112.4482 | 106.6304 | 101.7128 | 74.4497
KCS | Sample | 99.2465 | 101.1819 | 99.1772 | 104.9674 | 100.64 | 72.4242 | 80.4584 | 78.9051 | 90.8212 | 92.7979 | 98.9975 | 100.1447 | 95.9685 | 102.0435 | 104.7761 | 95.8489 | 94.8236 | 99.3977 | 98.3782 | 109.7694 | 107.4147 | 97.7899 | 92.0573 | 90.5414
QCstd | Sample | 98.6835 | 99.4083 | 100.4444 | 100.9654 | 97.7564 | 69.3838 | 73.3459 | 72.5115 | 102.4936 | 96.0938 | 99.9362 | 100.7122 | 101.8871 | 97.4314 | 101.3154 | 96.6369 | 95.5658 | 97.4153 | 98.1832 | 97.0267 | 105.9371 | 106.2909 | 102.198 | 98.6664
rinse | Sample | 145.3525 | 272.9884 | 32.9021 | 310.687 | 298.823 | 171.3434 | 26.0161 | 83.2695 | 688.8435 | 813.6475 | 168.1491 | 1097.4516 | 1.4416 | 12.3415 | 173.8882 | 206.2458 | 106.4468 | 274.8641 | 343.5556 | 112.2674 | 22.1325 | 263.1992 | 4.2649 | 6.3282
rinse | Sample | 15.5361 | 14.0075 | 32.6998 | 242.9614 | 383.5001 | 596.697 | 205.5766 | 264.51 | 80.1161 | 34.1553 | 351.1346 | 499.3323 | 1.685 | 161.6604 | 76.0883 | 84.1261 | 25.0986 | 12.7645 | 100.0312 | 78.2969 | 22.0952 | 26.8737 | 33.1101 | 11.2759
rinse | Sample | 55.2555 | 148.9292 | 20.8377 | 81.9095 | 38.1786 | 43.5859 | 205.4112 | 817.1133 | 94.411 | 22.2168 | 29.0896 | 90.552 | 19.441 | 6.6982 | 831.3498 | 15.2013 | 54.1081 | 83.0029 | 68.1715 | 35.9931 | 25.7308 | 1352.3151 | 76.4629 | 81.6338
blank_spike_eis-nis | Sample | 92.6381 | 96.6421 | 100.0264 | 108.9639 | 92.7027 | 63.5051 | 65.9735 | 79.0199 | 105.3095 | 92.1875 | 101.2394 | 106.3988 | 100.5504 | 101.0265 | 109.6461 | 85.6347 | 85.0621 | 82.7771 | 86.3236 | 106.1994 | 104.2628 | 119.4098 | 115.837 | 109.1919
1_ccf | Sample | 84.0031 | 91.0473 | 83.8305 | 82.3529 | 74.3931 | 62.0303 | 58.7193 | 65.5436 | 87.8977 | 88.4277 | 87.9158 | 82.84 | 83.4475 | 87.7862 | 92.0451 | 79.043 | 81.7109 | 78.1932 | 79.6803 | 91.7476 | 86.239 | 85.4612 | 85.3421 | 83.75
2_cf | Sample | 74.1919 | 77.4718 | 81.1246 | 82.6953 | 75.8423 | 59.4444 | 54.9149 | 55.3216 | 68.7876 | 83.5938 | 80.6616 | 79.724 | 74.5998 | 82.6064 | 89.3595 | 70.6736 | 71.8423 | 74.9812 | 71.4308 | 87.2269 | 78.3619 | 83.3128 | 82.1883 | 74.224
3_f | Sample | 83.7208 | 87.4562 | 85.9776 | 86.6244 | 81.3374 | 62.3636 | 61.2004 | 60.3752 | 83.7489 | 85.2295 | 87.6515 | 86.045 | 84.1274 | 89.6925 | 92.0764 | 83.8955 | 82.4799 | 81.514 | 81.1696 | 83.4749 | 86.1167 | 88.9554 | 86.2882 | 78.4096
4_none | Sample | 104.9558 | 108.9386 | 94.3682 | 98.2488 | 97.0943 | 68.0909 | 65.2174 | 55.8959 | 92.9923 | 100.1465 | 98.6603 | 101.903 | 89.8684 | 96.9915 | 97.7451 | 98.6355 | 99.8296 | 98.8122 | 102.7992 | 93.1533 | 97.0926 | 96.4625 | 90.2863 | 92.6987
rinse | Sample | 269.2933 | 150.7091 | 8.0561 | 46.4975 | 7.3635 | 188.697 | 385.586 | 184.7626 | 369.669 | 451.3672 | 24.4783 | 64.5003 | 44.8687 | 15.6055 | 189.9781 | 362.9096 | 52.6065 | 102.041 | 88.3899 | 181.786 | 68.667 | 392.2707 | 29.8836 | 38.7725
RINSE | Sample | 16.7625 | 196.4809 | 33.5049 | 305.3547 | 119.1849 | 163.4242 | 180.5293 | 323.8897 | 1466.939 | 1343.3105 | 423.2297 | 65.079 | 99.1808 | 49.8297 | 348.5907 | 319.3235 | 87.4592 | 305.9975 | 18.9474 | 809.4256 | 16.9289 | 8.8962 | 12.7656 | 4.892
blank_spike | Sample | 104.8051 | 103.8447 | 98.8648 | 106.0844 | 95.5569 | 64.6667 | 61.9802 | 63.1317 | 105.1591 | 107.9102 | 103.217 | 98.7981 | 87.12 | 103.1599 | 103.3981 | 91.0445 | 98.7101 | 99.8243 | 98.5185 | 103.1857 | 110.7845 | 113.4399 | 112.2028 | 116.2939
alex_kwz | Sample | 93.4055 | 93.4205 | 66.4071 | 96.7445 | 98.1242 | 74.1717 | 70.8412 | 70.4824 | 83.8134 | 87.1338 | 101.686 | 88.7714 | 98.5569 | 109.2148 | 93.1099 | 91.1598 | 93.9523 | 83.7056 | 77.115 | 91.697 | 101.2703 | 93.6721 | 89.607 | 88.9615
alex_dwz | Sample | 62.4667 | 63.3265 | 70.2218 | 67.3945 | 67.0296 | 51.101 | 53.4026 | 50.268 | 67.9063 | 62.0361 | 73.3892 | 65.1124 | 62.9164 | 74.9716 | 70.9599 | 70.6063 | 67.0893 | 57.8252 | 57.1696 | 73.8572 | 68.7786 | 70.6075 | 64.7647 | 58.5984
alex_kwpfas | Sample | 69.2933 | 70.7984 | 49.7888 | 80.3098 | 78.7112 | 69.2222 | 59.6408 | 58.0781 | 86.4359 | 68.042 | 83.6963 | 76.6526 | 85.7205 | 83.4248 | 75.1174 | 78.4568 | 74.2735 | 67.1685 | 61.8947 | 90.6351 | 75.1302 | 70.7495 | 63.1684 | 56.2183
alex_dwpfas | Sample | 67.8278 | 65.5839 | 79.1843 | 80.2874 | 77.8726 | 67.0101 | 58.8611 | 60.0306 | 73.9037 | 72.6318 | 80.8348 | 75.0056 | 76.885 | 88.4579 | 79.7761 | 76.8809 | 74.809 | 63.7307 | 59.3138 | 85.5279 | 82.125 | 79.195 | 73.5517 | 67.3154

## 4.1 Target_analytes_RF
Target_Compound | EIS_Isotope | Mass_Target (L4) | Mass_EIS | Average_Response_Ratio | RSD_% | N_Levels | Levels_Used
NMeFOSE | D7-NMeFOSE | 25 | 25 | 0.6122 | 6.13 | 7 | L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7
NEtFOSE | D9-NEtFOSE | 25 | 25 | 0.5958 | 6.58 | 7 | L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7
PFBA | 13C4-PFBA | 10 | 10 | 0.8575 | 6.64 | 7 | L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7
HFPO-DA | 13C3-HFPO-DA | 10 | 10 | 0.8923 | 9.42 | 7 | L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7
PFPeA | 13C5-PFPeA | 5 | 5 | 0.9047 | 6.19 | 7 | L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7
4:2FTS | 13C2-4:2FTS | 10 | 5 | 0.8746 | 13.74 | 6 | L1, L2, L3, L4, L5, L6
6:2FTS | 13C2-6:2FTS | 10 | 5 | 0.8135 | 9.46 | 6 | L1, L2, L3, L4, L5, L6
8:2FTS | 13C2-8:2FTS | 10 | 5 | 1.0489 | 15.88 | 6 | L1, L2, L3, L4, L5, L6
NMeFOSAA | D3-NMeFOSAA | 2.5 | 5 | 0.738 | 12.34 | 7 | L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7
NEtFOSAA | D5-NEtFOSAA | 2.5 | 5 | 0.7115 | 34.11 | 7 | L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7
PFHxA | 13C5-PFHxA | 2.5 | 2.5 | 0.9188 | 6.82 | 7 | L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7
PFHpA | 13C4-PFHpA | 2.5 | 2.5 | 0.8099 | 8.79 | 7 | L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7
PFOA | 13C8-PFOA | 2.5 | 2.5 | 0.7864 | 13.74 | 7 | L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7
PFBS | 13C3-PFBS | 2.5 | 2.5 | 0.8855 | 7.36 | 7 | L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7
PFHxS | 13C3-PFHxS | 2.5 | 2.5 | 0.7206 | 14.48 | 7 | L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7
PFOS | 13C8-PFOS | 2.5 | 2.5 | 0.8578 | 4.06 | 7 | L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7
PFOSA | 13C8-PFOSA | 2.5 | 2.5 | 0.8577 | 6.19 | 7 | L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7
NMeFOSA | D3-NMeFOSA | 2.5 | 2.5 | 1.4935 | 7.07 | 7 | L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7
NEtFOSA | D5-NEtFOSA | 2.5 | 2.5 | 0.3745 | 34.61 | 7 | L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7
PFNA | 13C9-PFNA | 2.5 | 1.25 | 0.7767 | 33.68 | 7 | L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7
PFDA | 13C6-PFDA | 2.5 | 1.25 | 0.8421 | 7.17 | 7 | L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7
PFUnA | 13C7-PFUnA | 2.5 | 1.25 | 1.0072 | 17.59 | 7 | L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7
PFDoA | 13C2-PFDoA | 2.5 | 1.25 | 0.8645 | 12.13 | 7 | L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7
PFTeDA | 13C2-PFTeDA | 2.5 | 1.25 | 0.8184 | 4.98 | 7 | L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7
PFTrDA | 13C2-PFTeDA | 2.5 | 1.25 | 0.6906 | 7.43 | 7 | L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7
PFPeS | 13C3-PFHxS | 2.5 | 2.5 | 1.1376 | 7.69 | 7 | L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7
PFHpS | 13C8-PFOS | 2.5 | 2.5 | 1.0341 | 9.91 | 7 | L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7
PFNS | 13C8-PFOS | 2.5 | 2.5 | 1.0153 | 8.41 | 7 | L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7
PFDS | 13C8-PFOS | 2.5 | 2.5 | 0.9556 | 8.19 | 7 | L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7
ADONA | 13C3-HFPO-DA | 10 | 10 | 2.2778 | 6.29 | 7 | L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7
9Cl-PF3ONS | 13C3-HFPO-DA | 10 | 10 | 3.6126 | 6.58 | 7 | L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7
11Cl-PF3OUdS | 13C3-HFPO-DA | 10 | 10 | 1.9601 | 7.21 | 7 | L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7

## 4.2_Target_Conc
Name | Type | NMeFOSE_Conc_Calc | NEtFOSE_Conc_Calc | PFBA_Conc_Calc | HFPO-DA_Conc_Calc | PFPeA_Conc_Calc | 4:2FTS_Conc_Calc | 6:2FTS_Conc_Calc | 8:2FTS_Conc_Calc | NMeFOSAA_Conc_Calc | NEtFOSAA_Conc_Calc | PFHxA_Conc_Calc | PFHpA_Conc_Calc | PFOA_Conc_Calc | PFBS_Conc_Calc | PFHxS_Conc_Calc | PFOS_Conc_Calc | PFOSA_Conc_Calc | NMeFOSA_Conc_Calc | NEtFOSA_Conc_Calc | PFNA_Conc_Calc | PFDA_Conc_Calc | PFUnA_Conc_Calc | PFDoA_Conc_Calc | PFTeDA_Conc_Calc | PFTrDA_Conc_Calc | PFPeS_Conc_Calc | PFHpS_Conc_Calc | PFNS_Conc_Calc | PFDS_Conc_Calc | ADONA_Conc_Calc | 9Cl-PF3ONS_Conc_Calc | 11Cl-PF3OUdS_Conc_Calc
blank + EIS | Sample | 0 | 0.044145 | 0.048491 | 0.02667 | 0.094423 | 0 | 0.14782 | 0.18551 | 0.10561 | 0.11808 | 0.058744 | 0.054764 | 0.11974 | 0.02011 | 0.19126 | 0.19135 | 0.052238 | 0.019421 | 0 | 0.012262 | 0.019013 | 0.04618 | 0.096305 | 0.029658 | 0.0070292 | 0.012115 | 0 | 0.032334 | 0 | 0.010448 | 0 | 0.012141
QC std | Sample | 286.3735 | 283.2635 | 112.734 | 113.9434 | 55.8423 | 118.2317 | 122.5255 | 130.8849 | 34.756 | 28.9202 | 29.1812 | 28.9132 | 24.0389 | 29.523 | 27.5983 | 23.6521 | 19.3124 | 15.1404 | 17.3805 | 26.7477 | 27.6588 | 26.9024 | 27.5459 | 27.7047 | 27.7944 | 27.7326 | 27.9155 | 28.063 | 27.3927 | 114.5529 | 111.7485 | 113.5422
KCS | Sample | 0.18679 | 0.12856 | 100.1103 | 99.4409 | 98.8917 | 101.9665 | 103.684 | 112.195 | 96.1884 | 126.539 | 99.2979 | 98.4769 | 129.4825 | 94.9366 | 98.8042 | 82.953 | 101.1829 | 0 | 0 | 124.1894 | 97.1872 | 99.1591 | 102.5235 | 99.2115 | 95.3713 | 94.2624 | 105.8476 | 104.0849 | 100.2688 | 92.6351 | 97.5865 | 94.6802
DWZ | Sample | 0.081178 | 0.036357 | 0.098633 | 0.031282 | 0.069084 | 0.039237 | 0.31551 | 0.2581 | 0.08728 | 0.36633 | 0.19184 | 0.077114 | 0.48635 | 0.37591 | 0.07287 | 0.42754 | 0.055238 | 0 | 0 | 0.060937 | 0.0059629 | 0.030205 | 0.053893 | 0.032421 | 0.016466 | 0.027695 | 0 | 0 | 0 | 0.0024509 | 0.0015453 | 0.0085445
KWZ | Sample | 0.048325 | 0.043027 | 0.53344 | 0.033271 | 0.16225 | 0.041633 | 0.21066 | 0.15714 | 0 | 0.21638 | 0.67757 | 0.17118 | 2.1841 | 0.20971 | 0.27474 | 0.16846 | 2.7494 | 0 | 0 | 0.039106 | 0.12891 | 0.023016 | 0.1415 | 0.042568 | 0.036032 | 0.010237 | 0.055896 | 0 | 0.030244 | 0.0052134 | 0.0049307 | 0.0090876
DWP | Sample | 0 | 0.056859 | 128.2257 | 128.3004 | 126.6948 | 132.2347 | 124.1475 | 131.3901 | 137.5104 | 176.3144 | 130.7989 | 133.5222 | 164.1399 | 125.6257 | 126.9958 | 101.3291 | 134.3623 | 0.013019 | 0.051849 | 173.5512 | 123.7636 | 127.5995 | 132.5723 | 132.0307 | 136.4895 | 124.2802 | 129.0534 | 130.8515 | 115.9353 | 117.8791 | 115.6052 | 95.8402
KWP | Sample | 0.058311 | 0.1068 | 114.4417 | 117.9766 | 111.8215 | 117.9896 | 124.8631 | 95.453 | 104.3004 | 127.9031 | 116.941 | 117.0056 | 148.563 | 112.846 | 107.3646 | 92.6084 | 118.0514 | 0.012351 | 0 | 152.6559 | 112.6831 | 109.3271 | 109.7463 | 114.7568 | 121.0139 | 104.336 | 121.9459 | 118.2229 | 108.4241 | 108.7941 | 95.5161 | 78.9881
KCS | Sample | 0.046899 | 0.042714 | 99.4164 | 98.9662 | 98.0736 | 109.6446 | 101.1965 | 103.534 | 96.604 | 108.8295 | 102.4862 | 98.061 | 124.2141 | 97.7783 | 94.3382 | 79.5553 | 103.5316 | 0.0092692 | 0 | 126.7136 | 93.3788 | 97.0746 | 98.8464 | 99.1606 | 99.9727 | 96.1203 | 104.0757 | 100.464 | 96.7998 | 92.7061 | 92.7891 | 90.6041
QCstd | Sample | 282.9646 | 282.8674 | 112.019 | 117.1775 | 56.609 | 121.2842 | 123.5007 | 136.1844 | 28.1305 | 27.7278 | 28.8397 | 27.051 | 25.5985 | 29.5804 | 26.8392 | 22.7583 | 19.5154 | 15.6645 | 17.5959 | 28.4527 | 28.5829 | 28.0228 | 28.4589 | 27.0451 | 28.3819 | 27.7385 | 29.5075 | 28.3178 | 28.1379 | 111.6816 | 109.4612 | 108.3044
rinse | Sample | 457.6832 | 117.5704 | 130.7026 | 1758.472 | 123.8836 | 0 |  |  | 0 | 0 | inf | 69.1922 | inf | inf | 0 | 32.6642 | 32.668 | 0 | 74.8181 | 9.0187 | inf | 23.1826 | inf | inf | inf | 12.3151 | 27.0954 | 0 | 29.3212 | 49.2043 | 31.024 | 57.1795
rinse | Sample | 0 | 1881.1257 | 2483.3491 | 251.2103 | 309.7089 | 16.0184 | 0 | inf | 0 | inf | 396.4429 | 172.9804 | inf | 253.1394 | 116.6502 | 97.9927 | 98.0041 |  | 0 | 18.0374 | inf | inf | inf | inf | inf | 0 | 27.0954 | 0 | 0 | 98.4085 | 124.0962 | 57.1795
rinse | Sample | 228.8416 | 36.1755 | inf | 502.4206 | 2911.264 | 0 | 34.443 | 26.7131 | 75.9332 | inf | 83618.9642 | 103.7882 | 409.744 | inf | 10.8009 | inf | 10.8893 | 18.7609 | 74.8181 | 36.0749 | inf | 5.5638 | inf | 51.3551 | 40.5725 | 1.3683 | inf | inf |  | 82.0071 | 41.3654 | 57.1795
blank_spike_eis-nis | Sample | 0 | 0.048835 | 0.056609 | 0.010503 | 0.0079791 | 0.078425 | 0.18977 | 0 | 0.099389 | 0 | 0.0044558 | 0.035242 | 0.33383 | 0 | 0.19239 | 0.093998 | 0.047935 | 0 | 0 | 0.048575 | 0.039299 | 0 | 0.020964 | 0.014194 | 0.016821 | 0.013541 | 0.019493 | 0.019854 | 0 | 0.012343 | 0 | 0.0047813
1_ccf | Sample | 0.067936 | 0.17461 | 0.018426 | 0.078503 | 0.0093596 | 0 | 0.44017 | 0.24849 | 0.13369 | 0.15658 | 0.0096612 | 0.049717 | 0.46455 | 0.013557 | 0.02629 | 0.57155 | 0.077047 | 0 | 0.052689 | 0.053365 | 0.027007 | 0.079407 | 0.072834 | 0.0078923 | 0.0093528 | 0.016653 | 0 | 0 | 0.025653 | 0.020502 | 0.0064633 | 0
2_cf | Sample | 0.14916 | 0.066321 | 0.0093186 | 0 | 0.037484 | 0.088745 | 0.24171 | 0 | 0 | 0.16041 | 0.026873 | 0.067791 | 0.1912 | 0.029517 | 0.24979 | 0.030991 | 0.0077229 | 0 | 0 | 0.019189 | 0.047852 | 0.058321 | 0.081163 | 0.028674 | 0.03398 | 0.01758 | 0.025707 | 0.052366 | 0 | 0.015627 | 0.0032844 | 0.012107
3_f | Sample | 0.060444 | 0.21491 | 0.07603 | 0 | 0.014917 | 0.074331 | 0.38164 | 0 | 0 | 0.14399 | 0.012663 | 0.0059566 | 0.58498 | 0.011954 | 0.023695 | 0.047755 | 0.049217 | 0.012286 | 0 | 0.016076 | 0.011757 | 0.011057 | 0.19826 | 0.029325 | 0.026064 | 0.015009 | 0.019807 | 0 | 0 | 0 | 0.008029 | 0.0049327
4_none | Sample | 0.059056 | 0.10567 | 0.01657 | 0.04598 | 0.082699 | 0.14832 | 0.19459 | 0.2857 | 0 | 0.45007 | 0.009025 | 0.030262 | 0.66403 | 0 | 0.024287 | 0.37316 | 0.049818 | 0 | 0.044376 | 0.098208 | 0.012632 | 0.049368 | 0.036227 | 0.022524 | 0.017795 | 0 | 0.020636 | 0 | 0 | 0.004503 | 0.0028392 | 0.0052329
rinse | Sample | 228.8416 | 156.7605 | inf |  | inf | 0 | 34.443 |  | inf | 0 | inf | inf | 1377.6901 |  | 19.4417 | 32.6642 | 0 |  |  | 9.0187 | 66.5464 | 0 | inf | 119.8287 | 20.2862 | 0 | 0 | 0 | 0 | inf | inf
RINSE | Sample |  | 376.2251 | inf | 62.8026 | inf | 0 |  |  | 25.3111 | 118.1421 | 213.4693 | inf | 534.4488 | 31.6424 | 0 | 163.3211 | 98.0041 | 0 | inf | 24.0499 | inf | inf | inf | inf | inf | 12.3151 | 27.0954 | 55.1943 | 0 | 73.8064 | 31.024 | 28.5897
blank_spike | Sample | 0.10215 | 0.047871 | 0.0068563 | 0.040242 | 0.043316 | 0 | 0.19404 | 0.23958 | 0 | 0.48099 | 0.073366 | 0.041291 | 0.31679 | 0.032168 | 0.021759 | 0.069845 | 0.043507 | 0.031852 | 0 | 0.030702 | 0.011545 | 0.098494 | 0.060809 | 0.031204 | 0.0073956 | 0.013783 | 0.057937 | 0.01967 | 0.020899 | 0.0078821 | 0.0049698 | 0.0045799
alex_kwz | Sample | 0.11402 | 0.10587 | 0.36945 | 0.0092296 | 0.18232 | 0 | 0.16133 | 0 | 0.13092 | 0.29665 | 0.21807 | 0.10986 | 1.6608 | 0.18285 | 0.068861 | 0.5552 | 2.5466 | 0.012591 | 0.050827 | 0.029987 | 0.023171 | 0.060847 | 0.023284 | 0.01497 | 0.0088702 | 0 | 0 | 0.019545 | 0 | 0.0036156 | 0.0022797 | 0.0084032
alex_dwz | Sample | 0 | 0.071711 | 0.12613 | 0.012877 | 0.083682 | 0 | 0.20875 | 0.27972 | 0 | 0 | 0.13518 | 0.021836 | 0.87011 | 0.082153 | 0.38236 | 0.30168 | 0.27778 | 0 | 0 | 0.33575 | 0.029445 | 0.04177 | 0.19458 | 0.0098043 | 0.011619 | 0.037262 | 0 | 0.023171 | 0 | 0.0050445 | 0.0031806 | 0.0058622
alex_kwpfas | Sample | 0.072292 | 0.1314 | 119.8837 | 116.6058 | 116.6577 | 114.9029 | 121.5532 | 107.3013 | 104.2291 | 138.2343 | 115.2803 | 115.4141 | 154.4447 | 110.1243 | 119.5477 | 93.2902 | 120.7094 | 0.014761 | 0 | 149.4312 | 110.5326 | 119.492 | 118.5696 | 122.4189 | 130.3485 | 115.0067 | 116.4138 | 115.4508 | 104.0994 | 112.0489 | 105.7878 | 92.5306
alex_dwpfas | Sample | 0 | 0 | 119.1309 | 118.7031 | 118.599 | 130.0206 | 134.1934 | 125.5406 | 131.6343 | 139.5544 | 118.3054 | 118.1702 | 149.001 | 114.3591 | 119.142 | 95.313 | 121.28 | 0.013928 | 0.055668 | 141.855 | 113.9251 | 118.2137 | 115.5743 | 117.1773 | 125.5483 | 119.4161 | 117.522 | 115.8338 | 114.5892 | 110.8758 | 112.4879 | 105.7429